W odpowiedzi na skierowane w dniu **16.01, 19.01 i 20.01. 2015r.** do Caritas Archidiecezji Warszawskiej zapytania ofertowe dotyczące postępowania przetargowego do 30 000 EURO w drodze rozeznania cenowego na **dostawę rękawic diagnostycznych** ogłoszonego w dniu 14.01.2015r. dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający odpowiada w następujący sposób:

**Pytanie nr 1**

**Pakiet nr 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające na opakowaniu datę produkcji zawartą w numerze serii, z czytelnym oznakowaniem rozmiaru – zaznaczona kratka przy odpowiednim rozmiarze, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 2**

**Pakiet nr 1, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o obniżonej grubości na palcach i dłoni, t.j. min. 0,06mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź nr 2** Według wymogów SIWZ.

**Pytanie nr 3**

**Pakiet nr 1, pozycja 3** Czy Zamawiający dopuści rękawice o obniżonej grubości na palcach 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07mm +/-0,01mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź nr 3**

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że siła zrywania przed starzeniem będzie wyższa niż 7N.

**Pytanie nr 4**

**Pakiet nr 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na mankiecie min. 0,18mm oraz o AQL=1,0, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź nr 4**

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, ze siłą zrywania przed starzeniem będzie większa niż

16,5N

**Pytanie nr 5**

**Pakiet nr 1, pozycja 1**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic lateksowych bez pudrowych o powierzchni gładkiej /matowej ?

**Odpowiedź nr 5**

Tak jak w SIWZ

**Pytanie nr 6**

**Pakiet 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe o grubości palca min. 0,08 mm oraz grubości dłoni min. 0,08 mm?

**Odpowiedź nr 6** Tak jak w SIWZ

**Pytanie nr 7**

**Pakiet 1 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne jednorazowe winylowe o grubości mankietu min 0,05 mm, grubości palca min. 0,06 mm oraz grubości dłoni min. 0,05 mm?

**Odpowiedź nr 7** Tak jak w SIWZ

**Pytanie nr 8**

**Pakiet 1 poz. 2**

Czy Zamawiający odstąpi od dołączenia do oferty świadectwa PZH dla rękawic diagnostycznych jednorazowych winylowych dopuszczonych do pracy w laboratorium diagnostycznym?

**Odpowiedź nr 8** Zamawiający odstępuje

**Pytanie nr 9**

**Pakiet 1 poz. 1,2,3,6**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania normy EN 374 1-2?

Zgodnie z normami nie ma obowiązku przeprowadzania badań w zakresie w/w norm dla rękawic medycznych, które powinny spełniać normę PN EN 455-1,2,3.

**Odpowiedź nr 9** Zamawiający wymaga żeby rękawice były zarejestrowane jako wyrób medyczny i stanowiły środek ochrony osobistej oraz były skuteczną barierę przeciw zagrożeniom mikrobiologicznym wg normy EN-374-2

**Pytanie nr 10**

**Pakiet 1 poz. 6**

Czy Zamawiający może określić jakich rozmiarów rękawic wymaga: rozm. M czy rozm. L?

**Odpowiedź nr 10** Zamawiający wymaga rozmiaru M lub L wg. bieżącego zapotrzebowania Wykonawcy.

**Pytanie nr 11**

**Pakiet 1, poz. 1,6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 1 oraz poz. 6 do osobnego pakietu?

Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert.

**Odpowiedź nr 11** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 12**

 **Dotyczy §2 pkt. 5** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą dozowników ściennych na rękawice? Rękawice pakowane są w kartonik, z którego z łatwością wyciągnąć pojedyncze sztuki.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie odstąpi od tego wymogu.

**Pytanie nr 13**

**Dotyczy §2 pkt. 2** Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu §5 pkt. 1 wzoru umowy na: Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie telefonicznie bądź faxem lub pocztą elektroniczną na co najmniej 3 dni robocze poprzedzające termin dostawy lub w dostawach interwencyjnych na 1dzień roboczy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje tego zapisu

**Pytanie nr 14** Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w tej samej cenie?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 15** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w razie odstąpienia od umowy z 10% na 5% wartości niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź:** tak jak w SIWZ

**Ciąg dalszy odpowiedzi** na zapytania ofertowe skierowane w dniu **20.01.2015r.** do Caritas Archidiecezji Warszawskiej dotyczące postępowania przetargowego do 30 000 EURO w drodze rozeznania cenowego na **dostawę rękawic diagnostycznych.**

**Pytanie nr 16**

**Zadania 2 poz.1**

 Czy wystąpiła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający wymaga aby zaoferowane rękawice były zgodne z normą EN 455?

**Odpowiedź nr 16** Tak wystąpiła oczywista omyłka pisarska**.** Zamawiający wymaga rękawic zgodnych z normą EN 455 nie EN 555

**Pytanie nr 17**

**Zadania 1 poz.1**

Czy Zamawiający wymagając zgodności z normą EN 374 oczekuje zaoferowania rękawic będących wyrobem medycznym klasy I i środkiem ochrony indywidualnej Kategorii III?

**Odpowiedź nr 17** Tak Zamawiający wymagając normy EN 374 oczekuje zaoferowania rękawic będących wyrobem medycznym klasy I i środka ochrony indywidualnej Kategorii III.

**Pytanie nr 18**

**Zadania 1 poz.2**

 Czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty w miejsce świadectwa PZH Certyfikat i deklarację zgodności dla środków ochrony osobistej Kategorii III?

**Odpowiedź nr 18** Zamawiający dopuści

**Pytanie nr 19**

**Zadania 1 poz.2**

Czy Zamawiający wymagając zgodności z normą EN 374 oczekuje zaoferowania rękawic będących wyrobem medycznym klasy I i środkiem ochrony indywidualnej Kategorii III?

**Odpowiedź nr 19** Tak Zamawiający wymagając normy EN 374 oczekuje zaoferowania rękawic będących wyrobem medycznym klasy I i środka ochrony indywidualnej Kategorii III.

**Pytanie nr 20**

**Zadania 1 poz.3**

 Czy Zamawiający wymagając zgodności z normą EN 374 oczekuje zaoferowania rękawic będących wyrobem medycznym klasy I i środkiem ochrony indywidualnej Kategorii III?

**Odpowiedź nr 20** Tak Zamawiający wymagając normy EN 374 oczekuje zaoferowania rękawic będących wyrobem medycznym klasy I i środka ochrony indywidualnej Kategorii III.

**Pytanie nr 21**

 **Zadania 1 poz.3**

 Czy Zamawiający na potwierdzenie spełnienia wymogu przebadania na przenikanie substancji chemicznych wchodzących w skład środków dezynfekcyjnych stosowanych w szpitalach wymaga załączenia do oferty raportu z badań przeprowadzonych przez akredytowaną jednostkę niezależną?

**Odpowiedź nr 21** Tak

**Pytanie nr 22**

**Zadania 1 poz. 2 i 3**

 Czy Zamawiający na potwierdzenie spełnienia wymogu przebadania na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z normą ASTM F 1671 wymaga załączenia do oferty raportu z badań przeprowadzonych przez akredytowaną jednostkę niezależną?

**Odpowiedź nr 22** Tak wymaga

**Pytanie nr 23**

**Zadania 1 poz.3**

 Czy Zamawiający dopuszczając rękawice w opakowaniach max. 200 szt., tzn., że maksymalne dopuszczone opakowanie może zawierać 200 szt.?

**Odpowiedź nr 23** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic w opakowaniach większych niż 100szt z odpowiednim przeliczeniem.

**Pytanie nr 24**

**Zadania 1 poz. 6**

 Czy Zamawiający wymaga standardowych rękawic higienicznych foliowych z folii HDPE w opakowaniach po 100 szt., co oznacza, że wymogi podane pod tabelą (poza dołączeniem próbek) nie dotyczą tych rękawic?

**Odpowiedź 24** Zamawiający wymagastandardowych rękawic higienicznych foliowych z folii HDPE w opakowaniach po 100 szt.

**Pytanie nr 25**

**Zadania 1**

Czy Zamawiający wymagając użyczenia 100 szt. dozowników ściennych do rękawic ma na myśli dozowniki odpowiednie do rękawic zaoferowanych przez danego wykonawcę?

**Odpowiedź 25** Tak

**Pytanie nr 26**

**Dotyczy zapisów SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego przebadanie zgodnie z normą EN 374-3 na wszystkie substancje z listy A do normy EN 374-1, dotyczy tylko rękawic nitrylowych.

**Odpowiedź nr 26** Tak

**Pytanie nr 27**

**Dotyczy zapisów SIWZ pkt. 4 b)**

Prosimy o potwierdzenie, że wymogi postawione w pkt.4 b) SIWZ dotyczą rękawic w pakiecie 1 poz. 1-3. (nie dotyczą rękawic foliowych).

**Odpowiedź nr 27** Zamawiający potwierdza

**Pytanie 28**

**Dotyczy zapisów SIWZ pkt.4 b)**

Prosimy o dopuszczenie potwierdzenia zgodności z norma EN 455 dokumentem wystawionym przez producenta. Pragniemy podkreślić, iż zgodności z normą EN 455 nie potwierdzają jednostki niezależne.

**Odpowiedź 28** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie nr 29**

**Dotyczy wymagań**

 Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący braku substancji szkodliwych mogących wywołać podrażnienia lub alergie, przez załączenie do oferty dokumentu producenta lub jednostki niezależnej, o braku tiuramów dla rękawic lateksowych bezpudrowych i nitrylowych bądź ftalanów dla rękawic wykonanych z winylu?

**Odpowiedź nr 29** Tak uzna po dołączeniu na temat w/w wymagań dokumentu potwierdzającego przez producenta i jednostki niezależne.

**Pytanie 30**

**Zadanie 1 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie rękawic:

1. Gładkie z teksturą na końcach palców
2. Grubość palca 0,09
3. Grubość dłoni 0,07

 **Odpowiedź nr 30** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 31**

**Zadanie 1, poz. 2**

1. Prosimy o dopuszczenie rękawic spełniających wymagania stawianie przez normy EN 455 1-2-3, EN 374 – 1 z wyłączeniem punktu 5.3.2, EN 372, ASTM F1671.
2. Prosimy o odstąpienie od wymogu „ dopuszczenie do pracy w laboratorium diagnostycznym(świadectwo PZH)
3. Prosimy o dopuszczenie rękawic : palec , dłoń 0,06mm

**Odpowiedź nr 31** Zamawiający odstępuje od wymogu „dopuszczenie do pracy w laboratorium diagnostycznym(świadectwo PZH). Pozostałe wymagania wg. SIWZ.

**Pytanie nr 32**

**Zadanie 1 poz. 3** Prosimy o dopuszczenie rękawic : AQL 1,0

**Odpowiedź nr 32** Wyraża zgodę po okazaniu potwierdzających dokumentów.

**Pytanie nr 33**

 **Zadania 1 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o min. grubości na dłoni 0,07mm.

**Odpowiedź nr 33**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 34**

 **Zadania 1 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o lepszym poziomie AQL 1,0, przenikanie sub. chemicznych

40 % wodorotlenek sodu >480min/6 poziom

50% kwas siarkowy >480min/6 poziom

10-13% Podchloryn sodu >480min/6 poziom

0,1% Fenol >480min/6 poziom

36% Formaldehyd >60min/3 poziom

5% Bromek etydyny >480min/6 poziom

50% Glutaraldehyd >480min/6 poziom

 1,5% Metanol w wodzie >480min/6 poziom

**Odpowiedź 34** Zamawiający wyraża zgodę po okazaniu potwierdzających dokumentów.

 Kierownik Zamawiający

 Dyrektor Caritas A W

 Zbigniew Zembrzuski